# Power-On

* 1. **Power- On Interface**

Die Stromversorgung der Instrumente wird durch den Hauptschalter aktiviert. Das Gerät wird durch Drücken des Netzschalters an der Vorderseite des Geräts eingeschaltet. Nach dem Einschalten wird der Klimateil des Instruments automatisch aktiviert. Ein Alarm ertönt. Wenn das grüne Licht des Netzschalters nicht aufleuchtet, überprüfen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Instruments oder die Sicherung in der Stromversorgung.

Einschalter



Display Wärmetauscher Temperatur

Multifunktionsschalter

Indikator Licht

Display Feuchte

Display Temperatur

Der Alarm zeigt an, dass die Handhabung nicht aktiviert ist. Um die Handhabung zu aktivieren, muss der schwarze Multifunktionsschalter gedrückt werden. Der Multifunktionsschalter bewirkt die Initialisierung des Handlings. Beachten Sie, dass das Gate - falls geöffnet - nach dem Drücken des Multifunktionsschalters geschlossen wird. Das Drücken des Multifunktionsschalters entspricht dem Senden eines externen Aktivierungsbefehls durch die Software.

Es ist normal, dass während des Starts etwas Kondensation auftritt. Diese Kondensation verschwindet, sobald sich das Innenklima stabilisiert hat. Die Einschwingzeit kann mehrere Stunden dauern.

Die Temperatur im Klimaschrank wird auf dem Temperaturdisplay angezeigt. Die Temperaturanzeige darf nicht zum Einstellen der Temperatur verwendet werden. Die Betriebstemperatur kann nur über den Kommunikationsanschluss eingestellt werden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multifunktionsschalter umschalten | Funktion | Beschreibung |
|  |  |  |
| Umschalten (< 1 Sek.)  (nach dem Einschalten) | Initialisieren | Gerät wird initialisiert |
| Umschalten (< 1 Sek.)  (Gerät initialisiert) | Karussell dreht sich eine Position weiter | Karussell dreht sich zur nächsten Kassettenposition. (nur STT1k0) |
| Halten (Einheit initialisiert) | Karussell dreht sich | Karussell dreht sich, bis der Schalter losgelassen wird (nur STT1k0) |
| Halten bei Alarm (10 Sek.) | Alarm bestätigen | Überprüfen Sie das System auf die Ursache des Alarms |

# Power-On STC Store

Die Stromversorgung der Instrumente wird durch den Hauptschalter aktiviert. Das Gerät wird durch Drücken des Netzschalters an der Vorderseite des Geräts eingeschaltet. Der Klimateil des Instruments wird unabhängig aktiviert. Ein Alarm ertönt. Wenn das grüne Licht des Netzschalters nicht aufleuchtet, überprüfen Sie die Sicherung in der Netzversorgung.

Service COM-Port

Einschalter



Display Feuchte; Service Bereich

Multifunktionsschalter

Indikator Licht

Display Temperatur: Lager

Display Temperatur; Service Bereich

Display Temperatur: Trockner

Der Alarm zeigt an, dass die Handhabung nicht aktiviert ist. Um das Handling zu aktivieren, muss dieses aus der steuernden Software heraus angestoßen werden.

Die Temperatur im Klimaschrank wird auf dem Temperaturdisplay angezeigt. Die Temperaturanzeige darf nicht zum Einstellen der Temperatur verwendet werden. Die Betriebstemperatur kann über die Software angepasst werden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multifunktionsschalter umschalten | Funktion | Beschreibung |
|  |  |  |
| Umschalten (< 1 Sek.)  (nach dem Einschalten) | Initialisieren | Gerät wird initialisiert |
| Halten bei Alarm (10 Sek.) | Alarm bestätigen | Überprüfen Sie das System auf die Ursache des Alarms |