# Alarm System

Die Systeme verfügen über ein kombiniertes akustisches/visuelles Warnsystem. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn ein oder mehrere abnormale Zustände auftreten oder wenn ein Eingreifen erforderlich ist. Wenn das System ordnungsgemäß funktioniert, gibt es keinen Alarm. Die verschiedenen Alarme unterscheiden sich durch die Dauer des Alarmsignals und die Pause zwischen den Signalen.

## STC Alarm

Der Speicherbereich lässt keinen manuellen Zugriff zu, daher sind die folgenden Ausschreibungen definiert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signal / Pause  (time in seconds) | Alarm | Kommentar, Aktion |
| 0.1 / 2.4 | Keine Initialisierung | StoreX nicht initialisiert. Drücken Sie den Multifunktionsschalter zur Initialisierung. |

## Interface Alarm

Die Schnittstelleneinheit ermöglicht einen manuellen Zugriff. Daher werden zusätzliche Warnmeldungen definiert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signal / Pause  (time in seconds) | Alarm | Kommentar, Aktion |
| 0.1 / 2.4 | Keine Initialisierung | StoreX nicht initialisiert. Multifunktionsschalter zur Initialisierung drücken.. |
| 0.1 / 0.3 | Gate Timeout | Position der Handhabung prüfen. Drücken Sie den Multifunktionsschalter, um das Tor zu schließen. |
| 0.2 / 0.4 | Glas Tür Timeout | Schließen Sie die Glastür oder drücken Sie den Multifunktionsschalter, um den Alarmstatus zu löschen. |
| 0.5 / 0.5 | Zugangskollision | Tritt auf, wenn die Glastür geöffnet wird und die Schaufel herausgezogen wird. Dieser Alarm zeigt an, dass die Gefahr einer Beschädigung des Handlers hoch ist. Drehen Sie das Karussell nicht. Überprüfen Sie die Position der Schaufel, bevor Sie die Kassetten bewegen. Äußerste Vorsicht walten lassen, da die Schaufel in einer Kassette eingeklemmt sein kann. |
| 0.1 / 0.1 | System besetzt Zugriff | Glastür wird während eines Fernzugriffs geöffnet. Schließen Sie die Glastür und warten Sie, bis der Fernzugriff beendet ist. |