BCL 8

online-Kommandos

Inhaltsverzeichnis

1.1	Wesen der Online Kommandos	2

1.2	Übersicht zu den Kommandos	4

1.3	Erklärungen zur Kommandobeschreibung	5

2	Kommandos	6

2.1	Kommandos zur Dekodiersteuerung	6

2.1.1	Aktivierung der Dekodierung	6

2.1.2	Deaktivierung der Dekodierung	6

2.2	System-Kommandos	6

2.2.1	Restart des Barcodelesers	6

2.2.2	Betriebsartenumschaltung	7

2.2.3	Geräteidentifizierung	9

2.3	Kommandos zur Konfiguration der Barcodeleser	10

2.3.1	Automatische Konfiguration der Codetypentabelle	10

2.3.2	Automatischen Codeerkennung	11

2.3.3	Montagehilfe	12

2.4	Kommandos zum Referenzcode	13

2.4.1	Referenzcode einlernen	13

2.4.2	Referenzcode manuell definieren	14

2.4.3	Referenzcodes löschen	14

2.4.4	Referenzcode lesen	15

2.5	Schalteingänge bearbeiten	16

2.5.1	Schalteingang aktivieren	16

2.5.2	Schalteingang deaktivieren	16

2.6	Schaltausgänge bearbeiten	17

2.6.1	Schaltausgang aktivieren	17

2.6.2	Schaltausgang deaktivieren	17

2.7	Parameter übertragen	19

2.7.1	Allgemeines	19

2.7.2	Definitionen	19

2.7.3	Parametersatz kopieren	21

2.7.4	Parameter vom BCL anfordern	22

2.7.5	Parameternachricht quittieren	23

2.7.6	Parameter übertragen	24

2.7.7	Protokoll für die Übertragung von Parametersätzen	25

2.8	Diagnosekommandos	27

2.8.1	Laserdiagnose	27

2.8.2	Motordiagnose	33

2.8.3	Diagnose der Empfangsstufe	38

2.8.4	Datensynchronisation überprüfen	42

2.8.5	Diagnose Spannungsversorgung	43

2.8.6	Diagnose Geräteschnittstelle	46

2.8.7	Sonstige Gerätediagnosen	48

2.8.8	Diagnosestatus	48

2.9	User-Boot-Kommandos	50

2.9.1	Userboot-Programm aufrufen	50

2.9.2	Userboot-Programm verlassen	51

3	Programmierbare Online-Kommandos	53

3.1	Aktivierung der Decodierung	53

3.2	Deaktivierung der Decodierung	53

3.3	Abfrage ob im BCL ein Datensatz zur Übertragung bereit liegt	53

4	Blockcheck-Prüfungen	55

Kommunikation mit Online-Kommandos

## Wesen der Online Kommandos

Online Kommandos sind Zeichenfolgen, die vom Barcodeleser als Kommandos interpretiert werden. Mit ihnen kann das Verhalten des Barcodelesers beeinflußt werden kann. Die Online Kommandos werden über die serielle Schnittstelle zwischen einem Hostrechner (z.B. SPS, PC, etc.) und dem BCL ausgetauscht und von diesen unmittelbar nach Empfang ausgewertet.

Online Kommandos bestehen aus mindestens einem ASCII-Zeichen und optional zusätzlichen Parametern.

## Übersicht zu den Kommandos

Die nachfolgende Tabelle listet alle Online Kommandos für das Geräte BCL8 auf.

Standardkommandos:

| Kommando ASCII | Parameter | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0..9 | Ja | reserviert für Laufnummern-Protokoll |
| + | Keine | Dekodierung aktivieren |
| - | Keine | Dekodierung deaktivieren |
| AR | Keine | Abfrage Reflectorpolling |
| CA | Ja | automatische Konfiguration der Leseaufgabe |
| CC | Ja | automatische Codeerkennung |
| DL | Ja | Diagnose des Lasers |
| DM | Ja | Diagnose des Motors |
| DUV | Nein | Diagnose Versorgungsspannung |
| DS | Ja | Diagnosestatus |
| DI | Nein | Diagnose Interface |
| ER | Ja | Auslesen der Fehlermeldungen |
| EN | Ja | Auslesen der unquittierten Fehlermeldungen |
| EC | Nein | Löschen aller Fehlermeldungen |
| EA | Nein | Quittieren aller Fehlermeldungen |
| EQA | Nein | Abfrage der Statistik aller Fehlermeldungen |
| EQN | Nein | Abfrage der Statistik aller unquittierten Fehlermeldungen |
| ERSP | Nein | Erzeugen einer spontanen Fehlermeldung |
| ER | Nein | kompletten Fehlerpuffer anfordern |
| H | Nein | Restart des Gerätes |
| JL | Ja | Laserjustage |
| JP | Ja | Justagemodus |
| OA | Ja | Schaltausgang aktivieren |
| OD | Ja | Schaltausgang deaktivieren |
| PC | Ja | Parametersatz kopieren |
| PR | Ja | Parameter vom BCL anfordern BCL -> HOST |
| PS | Ja | Parameterstatus quittieren |
| PT | Ja | Parameter übertragen HOST -> BCL |
| RR | Ja | definierte Referenzcodes auslesen |
| RS | Ja | Referenzcode manuell definieren |
| RT | Ja | Referenzcode – Teach-In |
| SOS | Nein | System standby |
| SON | Nein | System aktiv |
| V | Nein | Version des Gerätes ausgeben |
| VB | Nein | Version des Bootkernels mit Prüfsumme ausgeben |
| VK | Nein | Version des Dekoderprogramms mit Prüfsumme ausgeben |

Programmierbare Kommandos:

| Kommando ASCII | (Initwert) HEX | Parameter | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| '+' | 2Bh | Keine | Start der Decodierung |
| '-' | 2Dh | keine | Stop der Decodierung |
| '?' | 3Fh | keine | Abfrage, ob Sendedaten bereitliegen |

## Erklärungen zur Kommandobeschreibung

Alle optionalen Angaben werden durch eckige Klammer ([]) gekennzeichnet.

Parameternamen sind mit spitzen Klammern (<>) beschrieben.

Variablennamen der Parametersätze werden in geschweiften Klammern ({}) dargestellt.

# Kommandos

## Kommandos zur Dekodiersteuerung

Die Kommandos haben folgende Funktionen:

- '+'	Aktivierung der Dekodierung

	'-'		Deaktivierung der Dekodierung

### Aktivierung der Dekodierung

Syntax:	'+'

Beschreibung:	Das Kommando aktiviert die Dekodierung im SERVICE-Mode.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	keine direkte Antwort auf  das Kommando, die Antwort hängt von der Dekodereinstellung ab.

### Deaktivierung der Dekodierung

Syntax:	'-'	(Initialisierungwert)

Beschreibung:	Das Kommando deaktiviert die Dekodierung.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	keine direkte Antwort auf  das Kommando, die Antwort hängt von der Dekodereinstellung ab

## System-Kommandos

### Restart des Barcodelesers

Syntax:	'H'

Beschreibung:	Das Kommando startet das Gerät neu und durchläuft alle Initialisierungsvorgänge, wie beim Einschalten des Gerätes, mit Ausnahme der internen Gerätetest. Nach der Initialisierung meldet sich das Gerät mit dem Startzeichen.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Protokoll:	keine direkte Antwort auf  das Kommando, aber nach der Neuinitialisierung sendet der BCL das Zeichen ‘S’ für seine Bereitschaft.

Beispiel:

### Betriebsartenumschaltung

Der Barcodeleser kennt neben seiner normalen Betriebsart noch einen Standby-Modus. Mit den nachfolgenden Kommandos kann der Anwender zwischen den Betriebsarten wechseln bzw. den aktuellen Zustand abfragen.

#### Betriebsart Standby aktivieren

Syntax:	'SOS'

Beschreibung:	Das Kommando ( System Operation Standby) sorgt dafür, dass das Gerät in den Standby-Zustand wechselt und alle Funktionen in den Ruhe bzw in den Stromsparzustand schaltet, d.h. der Motor und der Laser wird ausgeschaltet.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	keine Antwort

Beispiel:

#### Betriebsart Normal aktivieren

Syntax:	'SON'

Beschreibung:	Das Kommando (System Operation Normal) führt den BCL in den normalen Betriebszustand und aktiviert dazu die unterschiedlichen Hardware-Komponenten. Unter anderem wird der Motor eingeschaltet.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	Der BCL sendet als Zeichen der Bereitschaft das parametrierbare Startzeichen. Die Dauer der Antwort hängt im Wesentlichen von der Hochlaufzeit des Polygonradmotors ab.

Beispiel:

#### Betriebsart anfragen

Syntax:	'SO?'

Beschreibung:	Das Kommando (System Operation ) fordert vom BCL die Kennung für den aktuellen Betriebszustand an. Der BCL antwortet mit dem aktuellen Zustand.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos ‚SO?‘ antwortet der BCL mit dem Kommando SO und dem Betriebszustand als Parameter

‚SO=<Betriebszustand>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Betriebszustand> | Aktueller Betriebszustand vom BCL | 1 ASCII-Zeichen | N: Normal S: Standby |

Beispiel:

### Geräteidentifizierung

Nachfolgend werden Kommandos zur Geräteidentifizierung beschrieben.

#### Geräteversion anfordern

Syntax:	'V'

Beschreibung:	Das Kommando dient zur Identifizierung des Gerätes und fordert die Geräteversion an.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	Die Antwort setzt sich aus mehreren Informationen zusammen. Zunächst wird der Gerätetyp  übertragen und anschließend folgen die Versionsbezeichnung und das Versionsdatum der Software.

Beispiel:

## Kommandos zur Konfiguration der Barcodeleser

### Automatische Konfiguration der Codetypentabelle

Syntax:	'CA' <Funktion>

Beschreibung:	Das Kommando steuert den Ablauf der Betriebsart 'Automatische Configuration'. Diese Betriebsart dient der einfachen Einstellung der zu lesenden Barcodetypen. Die Leseaufgabe kann dadurch eingestellt werden, daß die innerhalb eines Lesetors zu dekodierenden Labels einfach vor den Dekoder gehalten werden. Wurde ein Label in dieser Betriebsart erfolgreich decodiert, dienen seine Daten zur Ermittlung der Leseaufgabe.

Sie stellt folgende Parameter automatisch ein:
 - Anzahl der zu dekodierenden Labels in einem Lesetor (Max 8)
 - Codetypen und Stellenzahlen der zu dekodierenden Labels
 - Ruhepegel der Schalteingänge 1 und 2

Während der Betriebsart 'automatische Configuration' werden die Dekodierergebnisse in einem bestimmten Format über die Schnittstelle ausgegeben. Die Ausgabe besitzt folgendes Format:

 - Angabe des Codetyps
 - Angabe der Zeichenzahl des decodierten Labels
 - Ausgabe der decodierten Zeichen

Aufgrund dieser Angaben ist es dem Anwender möglich zu erkennen, ob der Barcodeleser das Label richtig decodierte oder nicht.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<Funktion>  Gewünschte Unterfunktion der automatischen Konfiguration. Je 
		nach Unterfunktion führt das Dekodiersystem verschiedene
		Funktionen aus. Folgende Unterfunktionen sind definiert:

	'+':	Aktivierung der Betriebsart der automatischen Konfiguration. Nach 
		Empfang dieses Kommandos initialisiert sich das Dekodiersystem 
		für die Decodierung eines beliebigen Labels und aktiviert die 
		Decodierung. Alle nun korrekt decodierten Labels werden zur 
		Bestimmung der Dekodieraufgabe verwendet (max. 8 Labels). Die 
		Leuchtdioden des Geräte Status beginnen gegenphasig zu blinken, 
		um diese Betriebsart anzuzeigen. Die Betriebsart 'automatische 
		Konfiguration ist bis zu einer Deaktivierung durch den Parameter '-' 
		aktiv. 

	'-':	Deaktivierung der Betriebsart der automatischen Konfiguration. 
		Nach Empfang dieses Kommandos werden alle während dieser 
		Betriebsart korrekt decodierten Labels für die Definition der 
		Leseaufgabe ausgewertet und das Ergebnis im aktuellen 
		Parametersatz dauerhaft gespeichert. Wurden keine gültigen 
		Daten aufgezeichnet, bleibt die ursprüngliche Definition der 
		Leseaufgabe (vor Aktivierung der Betriebsart 'automatische 
		Konfiguration') erhalten. Eine anschließende, automatische 
		Neuinitialisierung des Dekodiersystems macht die neuen 
		Einstellungen wirksam

	'/':	Kommando zum Verwerfen der Information des zuletzt dekodierten 
		Labels. Durch die Freischaltung aller Codetypen mit allen 
		möglichen Stellenzahlen kann es in bestimmten Fällen 						vorkommen, dass das Dekodiersystem ein Label falsch oder nur 				teilweise decodiert. Diese Daten dürfen nicht zur Definition der 					Leseaufgabe verwendet werden. Mit Hilfe dieses Parameters ist es 				dem Anwender möglich, solche Daten zu verwerfen. Dies bedeutet, 				dass nach Empfang dieses Parameters die Information des zuletzt 
		decodierten Labels gelöscht wird.

Zusatzfunktion:	Befindet sich der Barcodeleser im Betriebszustand automatische Konfiguration, werden die Signale zur Aktivierung der Dekodierung gezählt und damit die Anzahl der pro Lesetor zu lesenden Barcodes erhöht.

Protokoll:	Auf jedes Kommando erhält der Host das Kommando CS mit einem Status.

Antwort:			‘CS’<Status>

| Status (ASCII) | Status (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültiges ‘Cx’ –Kommando |
| ‘1’ | 31h | ungültiges Kommando |
| ‘2’ | 32h | autoConfig konnte nicht aktiviert werden |
| ‘3’ | 33h | autoConfig konnte nicht deaktiviert werden |
| ‘4’ | 34h | Ergebnis konnte nicht gelöscht werden |

### Automatischen Codeerkennung

Syntax:	'CC'

Beschreibung:	Die automatische Code Erkennung dient zur Bestimmung des Codetyps und der Zeichenanzahl eines unbekannten Labels. Damit ist der Anwender in der Lage, die Parameter eines ihm unbekannten Labels automatisch durch das Decodiersystem bestimmen zu lassen, um diese Angaben zur Definition der Leseaufgabe auszuwerten.

Nach Aktivierung der automatischen Code Erkennung wird die Decodierung in einen Betriebsmode geschaltet, der die Erkennung aller Codetypen und Zeichenzahlen erlaubt. Nachdem ein Label erfolgreich decodiert worden ist, beendet sich dieser Betriebsmode automatisch und die ursprüngliche Einstellungen der Leseaufgabe sind wieder aktiv.

Die Ausgabe der gelesenen Labelinformation besitzt während der automatischen Code Erkennung folgendes Format:

 - Angabe des Codetyps
 - Angabe der Zeichenzahl des Labels
 - Ausgabe der decodierten Zeichen des Labels

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Syntax:	'CC+'

Beschreibung:	Entspricht dem CC Kommando mit dem Unterschied, dass die Codeerkennung nicht nach jedem decodierten Label wieder deaktiviert wird, sondern solange aktiv ist, bis mit dem CC- Kommando die Codeerkennung wieder abgeschaltet wird.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Syntax:	'CC-'

Beschreibung:	Beendet die Automatische Codeerkennung, welche mit den CC+ Kommando aktiviert wurde.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

### Montagehilfe

Syntax:	'JP' <Funktion>

Beschreibung:	Zur Erleichterung der Montage des BCL wird eine Justage Hilfsfunktion implementiert. Diese Funktion kann mit dem Kommando ‘JP+’ aktiviert werden und soll die Justage des BCLs erleichtern. Nach Aktivierung der Funktion liefert der Scanner auf den seriellen Schnittstellen ständig verschiedene Status-Informationen. Bei der Aktivierung wird der Decoder so programmiert, daß er nach 100 positiv dekodierten Labels die Dekodierung beendet und die Status-Information ausgibt. Anschließend wird der Lesevorgang automatisch wieder aktiviert. Als Status liefert die Ausgabe die Werte der "scan seit Lesefreigabe" (scans_with_Info), die "Anzahl extrahierter Label" (scans_all) und das Decodierergebnis. Anhand dieser Werte kann eine Aussage über die Decodierqualität getroffen werden.

Zusätzlich zur Ausgabe der Status-Information wird auch noch der LASER-Strahl zur Anzeige der Lesequalität verwendet Je nachdem wieviel Label extrahiert werden konnten verlängert sich die "AUS"-Zeit des LASER. Bei guter Lesung blinkt der Laserstrahl in kurzen, regelmäßigen Abständen. Je schlechter der Decoder dekodiert, desto größer wird die Pause, in der der Laser ausgeschaltet wird. Die Blinkintervalle werden dabei immer unregelmäßiger, da es vorkommen kann, daß der Laser insgesamt länger aktiv ist um mehr Labels zu extrahieren. Die Pausen-Zeiten wurden dabei so abgestuft, daß sie mit dem Auge zu unterscheiden sind.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<Funktion>  Gewünschte Unterfunktion des Justage-Modus

	'+':	Aktivierung der Betriebsart Justage-Modus

	'-':	Deaktivierung der Betriebsart Justage-Modus

## Kommandos zum Referenzcode

### Referenzcode einlernen

Syntax:	'RT'<Control>

Beschreibung:	Das Kommando (ReferenzcodeTeachIn) steuert die automatische Definition eines Referenzcodes. Bei einer Aktivierung startet das Kommando die automatische Codeerkennung und übernimmt das Ergebnis als entsprechenden Referenzcode.

Nach Aktivierung werden nur die Codearten dekodiert, die auch in der Digit_Reference_Tabelle  freigeschaltet sind.

Nachdem ein Label erfolgreich decodiert worden ist, beendet sich dieser Betriebsmode automatisch und die ursprüngliche Einstellungen der Leseaufgabe sind wieder aktiv.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<Control>	Steuerfunktionen für die Definition von Referenzcodes.

'1'	Aktiviert die Definition von Referenzcode 1

:                   :

'2'	Aktiviert die Definition von Referenzcode 2

'+'	Aktiviert die Definition von Referenzcode 1 bis zum Wert von Parameter no_of_labels

'-'	Beendet die Definition eines Referenzcodes vorzeitig

Protokoll:	Zunächst antwortet der BCL mit dem Kommando RS und dem zugehörigen Status und bestätigt die Betriebsart. Sobald der BCL ein Barcode gelesen hat sendet dieser das Ergebnis in folgendem Format

‘RS’<Status >

<Status> 	Status der Referenzcode-Funktion

| Status (ASCII) | Status (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültiges ‘Rx’ –Kommando |
| ‘1’ | 31h | ungültiges Kommando |
| ‘2’ | 32h | nicht genügend Speicherplatz für Referenzcode |
| ‘3’ | 33h | Referenzcode wurde nicht gespeichert |
| ‘4’ | 34h | Referenzcode ungültig |

‘RC’<Referenzcodenummer><Speichermodus><Codetyp>< Referenzcode >

<Referenzcodenummer> 	Nummer des selektierten Referenzcodes

‘1’ ...’8’        	Wertebereich von Referenzcode 1 bis 8

<Speichermodus>	Speicherort des Referenzcodes

‘0’	Speicherung im RAM und EEPROM (nicht flüchtig)

‘3’	Speicherung nur im RAM (flüchtig)

<Codetyp> :	Angabe zum dekodierten Codetyp

‘01’ ... ‘11’	Wertebereich siehe Parameter Digit_Reference_Table

< Referenzcode > 	Zeichen des dekodierten Barcodes im ASCII-Hex-Format

Die Länge der Daten ist durch zulässigen Codetypen beschränkt. Der Wertebereich liegt in der Regel zwischen 1 und 63 Zeichen, was im ASCII-HEX-Format zu einer Verdopplung der Zeichen und somit eine Nachrichtenlänge von 2 bis 126 Zeichen bedeutet.

### Referenzcode manuell definieren

Syntax:	'RS’<Referenzcodenummer><Speichermodus><Codetyp><Referenzcode>

Beschreibung:	Kommando (ReferenzcodeSet) zur manuellen Definition der Referenzcodes im BCL

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:

<Referenzcodenummer> 	Nummer des selektierten Referenzcodes

‘1’ ...’8’        	Wertebereich von Referenzcode 1 bis 8

<Speichermodus>	Speicherort des Referenzcodes

‘0’	Speicherung im RAM und EEPROM (nicht flüchtig)

‘3’	Speicherung nur im RAM (flüchtig)

<Codetyp> :	Angabe zum dekodierten Codetyp

‘01’ ... ‘11’	Wertebereich siehe Parameter Digit_Reference_Table

< Referenzcode > 	Zeichen des dekodierten Barcodes im ASCII-Hex-Format

Die Länge der Daten ist durch zulässigen Codetypen beschränkt. Der Wertebereich liegt in der Regel zwischen 1 und 63 Zeichen, was im ASCII-HEX-Format zu einer Verdopplung der Zeichen und somit eine Nachrichtenlänge von 2 bis 126 Zeichen bedeutet.

Protokoll:	Der BCL antwortet mit dem Kommando RS und dem zugehörigen Status.

Antwort:			‘RS’<Status >

<Status> 	Status der Referenzcode-Funktion

| Status (ASCII) | Status (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültiges ‘Rx’ –Kommando |
| ‘1’ | 31h | ungültiges Kommando |
| ‘2’ | 32h | nicht genügend Speicherplatz für Referenzcode |
| ‘3’ | 33h | Referenzcode wurde nicht gespeichert |
| ‘4’ | 34h | Referenzcode ungültig |

### Referenzcodes löschen

Syntax:	'RS0’<Speichermodus>

Beschreibung:	Kommando (ReferenzcodeSet_Zero) zum manuellen löschen aller Referenzcodes im BCL

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:

<Speichermodus>	Speicherort des Referenzcodes

‘0’	löschen der Referenzcodes im RAM und EEPROM (nicht flüchtig)

‘3’	löschen der Referenzcodes nur im RAM (flüchtig)

Protokoll:	Der BCL antwortet mit dem Kommando RS und dem zugehörigen Status.

Antwort:			‘RS’<Status >

<Status> 	Status der Referenzcode-Funktion

| Status (ASCII) | Status (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültiges ‘Rx’ –Kommando |
| ‘1’ | 31h | ungültiges Kommando |

### Referenzcode lesen

Syntax:	'RR’[<Referenzcodenummer>]

Beschreibung:	Kommando (ReferenzcodeRequest) zum Auslesen der im BCL definierten Referenzcodes. Ohne Parameter werden alle definierten ausgegeben.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:

<Referenzcodenummer> nur die Ausgabe des selektierten Referenzcodes (optional)

‘1’ ...’8’        	Wertebereich von Referenzcode 1 bis 8

Protokoll:	Der BCL antwortet mit dem Kommando RS wenn keine Referenzcodes definiert sind oder mit dem Kommando RC bei Gültigen.

‘RC’<Referenzcodenummer><Speichermodus><Codetyp>< Referenzcode >

<Referenzcodenummer> 	Nummer des selektierten Referenzcodes

‘1’ ...’8’        	Wertebereich von Referenzcode 1 bis 8

<Speichermodus>	Speicherort des Referenzcodes

‘0’	Speicherung im RAM und EEPROM (nicht flüchtig)

‘3’	Speicherung nur im RAM (flüchtig)

<Codetyp> :	Angabe zum dekodierten Codetyp

‘01’ ... ‘11’	Wertebereich siehe Parameter Digit_Reference_Table

< Referenzcode > 	Zeichen des dekodierten Barcodes im ASCII-Hex-Format

Die Länge der Daten ist durch zulässigen Codetypen beschränkt. Der Wertebereich liegt in der Regel zwischen 1 und 63 Zeichen, was im ASCII-HEX-Format zu einer Verdopplung der Zeichen und somit eine Nachrichtenlänge von 2 bis 126 Zeichen bedeutet.

Fehlerfall:	Im Fehlerfall antwortet der BCL mit dem Kommando RS und dem zugehörigen Status.

Antwort:			‘RS’<Status >

<Status> 	Status der Referenzcode-Funktion

| Status (ASCII) | Status (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültiges ‘Rx’ –Kommando |
| ‘1’ | 31h | ungültiges Kommando |
| ‘2’ | 32h | nicht genügend Speicherplatz für Referenzcode |
| ‘3’ | 33h | Referenzcode wurde nicht gespeichert |
| ‘4’ | 34h | Referenzcode ungültig |

## Schalteingänge bearbeiten

Für die Ansteuerung der Schalteingänge werden folgende online-Kommandos angeboten:

	IA		Schalteingang aktivieren

	ID		Schalteingang deaktivieren

### Schalteingang aktivieren

Syntax:	'IA'<Eingangstyp>

Beschreibung:	Das Kommando aktiviert einen ausgewählten Schalteingang (InputAktivate) .

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:

| Bezeichner | Bedeutung | Wertebereich | Darstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Eingangstyp | Auswahl des Schalteingangs | '1' : Schalteingang 1 | 1 ASCII-Zeichen |

Protokoll:	keine Antwort auf  das Kommando

Beispiel:	Schalteingang 1 aktivieren.

### Schalteingang deaktivieren

Syntax:	'ID'<Eingangstyp>

Beschreibung:	Das Kommando deaktiviert einen Schalteinsgang (InputDeaktivate) .

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:

| Bezeichner | Bedeutung | Wertebereich | Darstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Eingangstyp | Auswahl des Schalteinganges | '1' : Schalteingang 1 | 1 ASCII-Zeichen |

Protokoll:	keine Antwort auf  das Kommando

Beispiel:	Schalteingang 1 deaktivieren.

## Schaltausgänge bearbeiten

Für die Ansteuerung der Schaltausgänge werden folgende online-Kommandos angeboten:

	OA	Schaltausgang aktivieren

	OD	Schaltausgang deaktivieren

### Schaltausgang aktivieren

Syntax:	'OA'<Ausgangstyp>

Beschreibung:	Das Kommando aktiviert einen ausgewählten Schaltausgang (OutputAktivate) .

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:

| Bezeichner | Bedeutung | Wertebereich | Darstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausgangstyp | Auswahl des Schaltausgangs | '1' : Schaltausgang 1 | 1 ASCII-Zeichen |

Protokoll:	keine Antwort auf  das Kommando

Beispiel:	Schaltausgang 2 aktivieren.

### Schaltausgang deaktivieren

Syntax:	'OD'<Ausgangstyp>

Beschreibung:	Das Kommando deaktiviert einen Schaltausgang (OutputDeaktivate) .

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:

| Bezeichner | Bedeutung | Wertebereich | Darstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausgangstyp | Auswahl des Schaltausganges | '1' : Schaltausgang 1 | 1 ASCII-Zeichen |

Protokoll:	keine Antwort auf  das Kommando

Beispiel:	Schaltausgang 1 deaktivieren.

## Parameter übertragen

### Allgemeines

Die Parameter des BCL sind zu einem Parametersatz zusammengefasst und in einem Speicher dauerhaft gesichert. Der Parametersatz hat eine Länge von 896 Bytes.

Für die Übertragung von Parametern werden beim BCL eine Reihe von online-Kommandos angeboten:

	PC	Parametersatz kopieren

	PS	Parameternachricht quittieren

	PR	Parameter vom BCL anfordern

	PT	Parameter übertragen

Die Übertragung eines kompletten Parametersatzes ist in einer Nachricht nicht möglich. Die maximale Länge einer Nachricht beträgt 255 Bytes. Die Übertragung erfolgt deshalb durch mehrere Nachrichten. Um den Vorgang für einen kompletten Parametersatz zu überwachen, ist ein Protokoll notwendig. Die Beschreibung dieses Übertragungsablaufes ist Inhalt eines separaten Kapitels.

### Definitionen

Allgemeine Definitionen für die Beschreibung der Parameter-Kommandos:

<BCC-D-Typ>:	Typ der Prüfsummenberechnung.

'0':	keine Prüfsumme

'3':	XOR Prüfsumme über die Zeichen 20h bis 7Eh

Die Berechnung der Blockcheck-Prüfung bei der Funktion Parameter übertragen ist vom Kommando-Parameter BCC-D-Typ abhängig. Wenn dieser Typ eine Auswertung erfordert, dann wird das letzte Datenbyte als BCC-Prüfsumme interpretiert.

Das unten aufgeführte Schaubild enthält sowohl die Prüfsumme des Protokolls, als auch die der Funktion Parameter übertragen. Diese Konstellation dient nur zur Verdeutlichung der Prüfsummen, ansonsten scheint sie wenig sinnvoll, da die Prüfsummenberechnung zweimal erfolgen würde.

<BCC-D>:	Prüfsumme über die Nachrichtendaten (siehe oben)

<PS-Typ>:	Parametersatztyp

'0'	aktueller Parametersatz (Daten im nichtflüchtigen Speicher abgelegt)

‘1’	reserviert für BCL40 / BCL80

'2'	Standard-Parametersatz  (nicht veränderbarer Speicher)

‘3’	Arbeitswerte  ( Daten im RAM-Speicher, gehen nach Reset verloren)

<Status>:              Modus der Parameterbearbeitung

‘0’:	führt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen keine weiteren Parameter.

‘1’:	führt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen weitere Parameter.

‘2’:	führt nachfolgenden Reset aus, es folgen keine weiteren Parameter.

nachfolgende Modi verwenden nicht den Parametersatz der als Quelle angegeben wurde, sondern den Standardparametersatz und speichern diesen unter <ps> ab.

‘4’:	führt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen keine weiteren Parameter.

‘5’:	führt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen weitere Parameter.

‘6’:	führt nachfolgenden einen Reset aus, es folgen keine weiteren Parameter.

<Startadresse>	Relative Adresse des Parameters innerhalb des Parametersatzes  gültige Werte von '000' bis '893'

<Para0H> <Para0L>... <Para122H> <Para122L>:

Parametersatzdaten der Nachricht.  Die Reihenfolge der Daten ist identisch zum BCL angeordnet, d.h. bei der Übertragung eines Wortes wird zuerst das High-Byte und dann das Low-Byte gesendet. Die Parametersatzdaten werden zur Übertragung vom HEX-Format in ein 2-Byte-ASCII-Format konvertiert. Bei der Wandlung entstehen für jeden HEX-Wert zwei ASCII-Zeichen, die den Lower und Higher Nippel darstellen.

Beispiel:

| Dezimal | Hex | Übertragung |
| --- | --- | --- |
| 4660 | 0x1234 | '1' '2' '3' '4' = 0x31 0x32 0x33 0x34 |

Para0H = 0x31, Para0L = 0x32, Para1H = 0x33, Para1L = 0x34

Unter Berücksichtigung der maximalen Nachrichtenlänge und der restlichen Kommandoparameter können in einem Zuge maximal 123 Bytes Parameterdaten (246 Bytes Nachrichtendaten) übertragen werden.

gültige Werte: '0' ... '9', 'A' ... 'F'

<Quittung>:		Quittierung der übertragenen Nachricht

'0'	gültige Übertragung

'1'	ungültige  Nachricht

'2'	ungültige  Nachrichtenlänge

'3'	ungültiger Blockchecktyp

'4'	ungültige  Blockcheck-Prüfsumme

'5'	ungültige  Datenlänge

'6'	ungültige  Nachrichtendaten

'7'	ungültige  Startadresse

'8'	ungültiger Parametersatz

'9'	ungültiger Parametersatztyp

### Parametersatz kopieren

Syntax:	'PC' <Quelle-PS-Typ> <Ziel-PS-Typ>

Beschreibung:	Das Kommando PC (ParametersatzCopy) kopiert vollständige Parametersätze.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:

| Bezeichner | Bedeutung | Wertebereich | Darstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| <Quelle-PS-Typ> | Parametersatz, der kopiert werden soll | '0' : Schaltausgang 1 '2' : Standard ‚3‘: RAM-Speicher | 1 ASCII-Zeichen |
| <Ziel-PS-Typ> | Parametersatz, in den die Daten kopiert werden sollen | '0' : Schaltausgang 1 '3' : Schaltausgang 2 | 1 ASCII-Zeichen |

Achtung!	Nicht alle Kombinationen sind zulässig. Sie sind je nach Betriebsart unterschiedlich.

Von den 16 denkbaren Kombinationen werden beim BCL nur die folgenden Kombinationen zugelassen:

‘03’:	kopiere die Parameter aus dem dauerhaften Speicher in den RAM-Speicher und initialisiere alle zugehörigen Funktionen

‘20’:	kopiere die Standardparameter in den dauerhaften Speicher und in den RAM-Speicher und initialisiere alle zugehörigen Funktionen

‘30’:	kopiere die Parameter aus dem RAM-Speicher in den dauerhaften Speicher

Protokoll:	Der HOST sendet eine Kopiernachricht und wartet dann auf eine positive Quittung durch den BCL. Bei negativer Quittung durch das Kommando PS muß der HOST den Vorgang wiederholen.

| Quittung (ASCII) | Quittung (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültige Übertragung und erfolgreich gespeichert |
| ‘1’ | 31h | kein gültiges ‘Px’ |
| ‘2’ | 32h | keine 4 Zeichen als Kommandolänge empfangen |
| ‘6’ | 36h | unerlaubte Kombination von Quelle und Ziel empfangen |

Beispiel:	Der HOST teilt dem BCL mit, daß er den Standard-Parametersatz in den aktuellen Parametersatz kopieren soll.

HOST bekommt vom BCL eine positive Quittierung für einen erfolgreichen Kopiervorgang.

### Parameter vom BCL anfordern

Syntax:	'PR' <BCC-Typ> <PS-Typ> <Startadresse> <Datenlänge> [ ; <Startadresse> <Datenlänge>]

Beschreibung:	Das Kommando PR (ParameterblockRequest) fordert vom BCL Parameterdaten an. Der Parameter <PS-Typ> zeigt an, von welchem Parametersatz die Daten übertragen werden sollen.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<BCC-Typ>		siehe Definitionen

<PS-Typ>		siehe Definitionen

<Startadresse> 	siehe Definitionen

<Datenlänge>	Länge der zu übertragenden Parameterdaten. Durch das Expandieren 			der Daten auf ASCII-Zeichen und durch die zusätzlichen Kommando-				parameter ergibt sich eine maximale Datenlänge von 123 Bytes. 				Möchte der HOST mehr als 123 Bytes lesen, muß er die Übertragung auf 			mehrere Nachrichten aufteilen und entsprechend oft Daten anfordern.

Protokoll:	Der HOST fordert den BCL auf, Parameterdaten zu senden. Dieser antwortet bei einer gültigen Anfrage mit dem Kommando PT (ParameterblockTransmit) und sendet die entsprechenden Parameter.

Empfängt der HOST keine gültigen Daten, so muss er selbst dafür sorgen, dass diese nochmals angefordert werden. Der HOST bekommt vom BCL immer den Status '0' für keine weitere Nachricht zurück.

Ist bei der Anforderung ein Fehler aufgetreten bekommt der HOST durch das Kommando PS eine negative Nachrichtenquittierung (siehe Kommando PS).

| Quittung (ASCII) | Quittung (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘1’ | 31h | kein gültiges ‘Px’ –Kommando |
| ‘2’ | 32h | unzulässige Kommandolänge |
| ‘3’ | 33h | unzulässiger Wert für Prüfsummentyp |
| ‘5’ | 35h | unzulässige Anzahl Parameter angefordert |
| ‘6’ | 36h | angeforderten Daten passen nicht (mehr) in Sendepuffer |
| ‘7’ | 37h | unzulässiger Adresswert |
| ‘8’ | 38h | Lesezugriff hinter Parametersatz-Ende |
| ‘9’ | 39h | unzulässiger Parametersatztyp |

Fehlerfall:	ungültige Anforderung

Beispiel:	Der HOST fordert die Parameterdaten ab Adressblock 13 des kundenspezifischen Parametersatzes an. Die Anzahl der geforderten Bytes ist 2. Der Parameter 13 hat den Wert 02h. Parameter 14 hat den Wert  A5h. Die Übertragung erfolgt mit Blockcheck-Prüfung der Nachrichtendaten.

### Parameternachricht quittieren

Syntax:	'PS' <Quittung>

Beschreibung:	Das Kommando PS (ParameterStatus) quittiert die empfangene Nachricht und übermittelt einen Quittungsstatus, der mitteilt, ob die Nachricht gültig oder ungültig war.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<Quittung>	Die Nachrichtenquittung kann folgende Werte annehmen:

'0'	gültige Übertragung

'1'	ungültige  Nachricht

'2'	ungültige  Nachrichtenlänge

'3'	ungültiger Blockchecktyp

'4'	ungültige  Blockcheck-Prüfsumme

'5'	ungültige  Datenlänge

'6'	ungültige  Nachrichtendaten

'7'	ungültige  Startadresse

'8'	ungültiger Parametersatz

'9'	ungültiger Parametersatztyp

Protokoll:	Der HOST sendet Parameterdaten und wartet dann auf eine Quittungsnachricht vom BCL.

Alle fehlerhaften Nachrichten der Parameterübertragungen werden ebenfalls mit diesem Kommando quittiert.

Beispiel:	Der HOST sendet Parameter ab Adresse 13 des kundenspezifischen Parametersatzes. Die Übertragung erfolgt unter Berechnung der XOR-Prüfsumme. Der HOST sendet zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Daten.

Der Parameter bei Adresse 13 hat den Wert 02h und bei Adresse 14 den Wert  A5h. Der HOST überträgt 2 Byte Parameterdaten. Die Übertragung erfolgt mit Blockcheck-Prüfung der Nachrichtendaten.

Der HOST bekommt vom BCL ein positive Quittierung für eine erfolgreiche Übertragung.

### Parameter übertragen

Syntax:	'PT' <BCC-Typ> <PS-Typ> <Status> <Startadresse> <Para0H> <Para0L> [... <Para122L>]

[ ; <Startadresse> <Para0H> ...] [<BCC>]

Beschreibung:	Das Kommando PT (ParameterblockTransmit) überträgt ab der festgelegten Adresse Parameterdaten  und legt sie dort in einem Zwischenpuffer ab. Zeigt der Status an, daß noch weitere Nachrichten folgen, dann werden diese ebenfalls im Zwischenpuffer gespeichert, bevor sie dann unter dem entsprechenden Parametersatztyp im EEPROM gespeichert werden. Die Übertragung kann optional mit einer Blockcheck-Prüfung der Nachrichtendaten erfolgen ( siehe Kapitel Blockcheck-Prüfungen ).

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	siehe Definitionen

Protokoll:	Der HOST sendet seine Parameter und wartet dann auf eine positive Quittung durch den BCL. Bei negativer Quittung wiederholt der HOST den Vorgang.

Bei negativer Quittung wird der Vorgang wiederholt:

| Quittung (ASCII) | Quittung (HEX) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ‘0’ | 30h | gültige Übertragung und erfolgreich gespeichert |
| ‘1’ | 31h | kein gültiges ‘Px’ |
| ‘2’ | 32h | unzulässige Kommandolänge |
| ‘3’ | 33h | unzulässiger Wert für Prüfsummentyp |
| ‘4’ | 34h | ungültige empfangene Prüfsumme |
| ‘5’ | 35h | unzulässige Datenlänge |
| ‘6’ | 36h | ungültige Daten |
| ‘7’ | 37h | ungültige Startadresse |
| ‘8’ | 38h | ungültiger Parametersatz |
| ‘9’ | 39h | ungültiger Parametersatz Typ |

Beispiel:	Der HOST sendet Parameter ab Adresse 13 des kundenspezifischen Parametersatzes. Die Übertragung erfolgt unter Berechnung der XOR-Prüfsumme. Der HOST sendet zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Daten.

Der Parameter bei Adressse 13 hat den Wert 02h und bei Adresse 14 den Wert  A5h. Der HOST überträgt 2 Byte Parameterdaten.

Der HOST bekommt vom BCL ein positive Quittierung für eine erfolgreiche Übertragung.

### Protokoll für die Übertragung von Parametersätzen

Die Übertragung von kompletten Parametersätzen erfordert mehrere Nachrichten mit dem Kommando PT. Deshalb ist für den Ablauf ein Protokoll notwendig.

1.Fall:	Übertragung eines Parametersatzes vom HOST zum BCL

Das Übertragungsverhalten wird anhand eines Beispiels erläutert. Der HOST soll einen Parametersatz an den kundenspezifischen Satz im BCL übertragen. Die Übertragung erfolgt ohne zusätzliche Blockcheck-Prüfung der Nachrichtendaten.

Für die Übertragung eines kompletten Parametersatzes sind mehrere Nachrichten notwendig.

Tritt ein Fehler auf, wie in der dritten Nachricht, indem eine ungültige Parameteradresse angegeben wurde,  dann muss die Nachricht wiederholt werden. Die Nachricht wird mit einem Status quittiert, der eine ungültige Adresse signalisiert..

Die übertragenen Daten werden zunächst in einem temporären Puffer gespeichert. Nachdem alle Nachrichten eingetroffen sind, ermittelt der BCL die CRC-Prüfsumme vom Puffer. Nur bei einer gültigen Prüfsumme werden die Daten im dauerhaften Speicher kopiert.  Die letzte Nachrichtenquittung erfolgt erst nach der Speicherung.

2.Fall:	Übertragung eines Parametersatzes vom BCL zum HOST

Das Übertragungsverhalten wird anhand eines Beispiels erläutert. Der HOST liest im BCL den kundenspezifischen Parametersatz aus. Die Übertragung erfolgt ohne zusätzliche Blockcheck-Prüfung der Nachrichtendaten.

Der BCL sendet erst nach einer Aufforderung Daten. Für die Übertragung eines kompletten Parametersatzes sind mehrere Nachrichten notwendig.

Tritt beim Lesen der Anforderungsnachricht ein Fehler auf, wie bei Nachricht 3, dann wird ein negativer Nachrichtenstatus zurückgesendet. In diesem Fall fordert der HOST zu viele Daten an und erhält dafür den Quittungswert '5'. Der HOST selbst muss dafür sorgen, dass er seine Nachricht nochmals wiederholt.

Streut der HOST eine Anforderung von einem anderen Parametersatz ein, so bekommt er diesen geliefert. Der HOST selbst muss wiederum dafür sorgen, dass er die Informationen nicht mischt. ( Anmerkung: Auf dieser Art lassen sich aus alten Parametersätze elegant neue erzeugen.)

## Diagnosekommandos

Für die Diagnose des Gerätes werden je nach Funktion unterschiedliche Kommandos angeboten. Mit den Kommandos lassen sich die entsprechenden Kenndaten auslesen oder die Funktionen in einer vom normalen Betriebsablauf abweichenden Form steuern. Folgende Kommandos werden angeboten:

- DL	Laserdaten auslesen und steuern

- DM	Motordaten auslesen und steuern

- DA	Signalverstärker auslesen und steuern

- DE	Datensynchronisation überprüfen

- DP	Daten der Spannungsversorgung auslesen

- DI		Geräteschnittstelle prüfen

- DU	Sonstige Geräteeigenschaften auslesen

- DS	Statusnachricht für Diagnosekommandos

### Laserdiagnose

#### Übersicht

Syntax:	'DL'<Optionen>

Beschreibung:	Das Kommando (DiagnoseLaser) fordert die Betriebsdaten des Lasers an. Zusätzlich läßt sich mit dem Kommando der Laser ein- und ausschalten.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Laserfunktion:

'+'		Laser einschalten

'-'		Laser ausschalten

‚?‘		Laserkenndaten anfordern

'C?'		Laserstrom anfordern

‚P?‘		Einstellung für Laserleistung (elektronisches Poti) anfordern

‚P=xxx‘	Einstellung für Laserleistung temporär setzen

‚F?‘		Laserkenndaten überprüfen

Beispiel Fehlerfall:	Vom Host wird eine ungültige Laseroption gesendet:

| Name | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | Rückgabestatus von der Kommandobearbeitung im BCL | Keine | 00: OK 01: Fehler |

#### Laser ein- und ausschalten

Syntax:	'DL'<Optionen>

Beschreibung:	Das Kommando (DiagnoseLaser) lässt sich der Laser ein- und ausschalten.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Laserfunktion:

'+'		Laser einschalten

'-'		Laser ausschalten

Protokoll:	Auf die Kommandos DL+, DL- antwortet der BCL nicht.

#### Laserkenndaten abfragen

Syntax:	'DL?' [';T=<xxxx>']

Beschreibung:	Das Kommando fordert alle Betriebsdaten des Lasers in einer Nachricht an. Die Antwort überträgt den aktuellen Laserstrom, die aktuelle Gerätetemperatur sowie die Einstellung für die Laserleistung.

Bei der Anforderung kann optional eine Wiederholzeit in Millisekunden angegeben werden. Die Daten werden dann zyklisch ohne erneute Anfrage selbständig ausgegeben.

Der zyklische Betrieb kann durch den erneuten Aufruf ohne Wiederholzeit beendet werden.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	optional:

'T=<xxxx>'	Abtastintervall für die Lasereigenschaften

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxxx> | Abtastintervall für die Lasereigenschaften | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0050 – 9999 ms |

Protokoll:	Auf das Kommando DL? antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DL C=<xxx>; T=<yy.y>; P=<zzz>; O=<a>; L=<bbb>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxx> | Aktueller Laserstrom | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0 – 999 mA |
| <yy.y> | Aktuelle Gerätetemperatur | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führende Nullen, eine Nachkommastelle | 0 – 99.9 °C |
| <Zzz> | Sollwerteinstellung für Laserleistung | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0 – 127 |
| <a> | Zustand vom Lasersafty-Port LOP | Dezimalzahl mit 1 ASCII-Zeichen | 0: Low 1: High |
| <Xxx> | Bewertungsschwelle für den Laserstrom im Lesebetrieb, Beim Überschreiten wird eine Warnung an den Fehlermanager abgesetzt | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0 – 999 mA |

Die Daten sind durch Semikolon und ein Blank-Zeichen getrennt.

Beispiel:

#### Laserstrom  abfragen

Syntax:	'DLC?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert den aktuellen Laserstrom an.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DLC? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DLC=<xxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxx> | Aktueller Laserstrom | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0 – 999 mA |

Beispiel 1:	Der Host fordert vom BCL den Strom der Laserdiode an.

Als Beispiel beträgt  der Strom 40 mA.

#### Einstellung der Laserleistung abfragen

Syntax:	'DLP?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert die Einstellung der Laserleistung ab. Als Antwort wird der Wert des elektrischen Potentiometers zurückgeliefert.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DLP? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DLP=<xxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxx> | Einstellung am elektrischen Potentiometer für die Laserleistung | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 000 – 127 (normiert) |

Beispiel 1:	Im Bespiel beträgt die Einstellung für die Laserleistung 56 Einheiten.

#### Einstellung der Laserleistung temporär setzen

Syntax:	'DLP=<xxx>'

Beschreibung:	Das Kommando setzt temporär die Einstellung der Laserleistung. Als Antwort wird der eingestellte Wert des elektrischen Potentiometers zurückgeliefert. Der Wert wird durch einen Systemreset auf den internen QPF-Wert zurückgesetzt.

Kommunikationsmodus:	Kundendienst (4)

Zugriffsrechte:	Service

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DLP=xxx antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DLP=<xxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxx> | Einstellung am elektrischen Potentiometer für die Laserleistung | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 000 – 127 (normiert) |

Beispiel 1:	Im Bespiel setzt die Einstellung für die Laserleistung auf 90 Einheiten.

#### Laserkenndaten prüfen

Syntax:	'DLF?'

Beschreibung:	Das Kommando startet eine Funktionsprüfung der Laserkomponenten, indem der Laserstrom sowie der Schaltzustand im Ein- und Ausschaltzustand überprüft wird. Das Ergebnis wird als Prüfstatus zurückgeliefert.

Für die Überprüfung schaltet die Funktion den Laser aus und ein, d.h. eine aktuelles Lesetor würde durch das Kommando vorzeitig beendet.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DLF? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DLF=<xx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xx> | Prüfstatus für die Laserkomponente | Dezimalzahl mit 2 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 00: OK 01: Fehler |

Beispiel 1:	Der Host startet die Laserdiagnose und wartet auf den Status.

### Motordiagnose

#### Übersicht

Syntax:	'DM'<Optionen>

Beschreibung:	Das Kommando (DiagnoseMotor) fordert die Betriebsdaten des Motors an. Zusätzlich lässt sich mit dem Kommando der Motor ein- bzw. ausschalten.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Motordaten:

‚+‘		Motor einschalten

‚-‚		Motor ausschalten

‚C?‘		Kenndaten vom Motorregler abfragen

‚H?‘		Kenndaten vom Motoranlauf abfragen

'S?'		Motordrehzahl in U/min anfordern

'R?'		Scanrate anfordern

'R=<xxxx>'	Scanrate temporär setzen

Beispiel Fehlerfall:	Vom Host wird eine ungültige Motoroption gesendet:

| Name | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | Rückgabestatus von der Kommandobearbeitung im BCL | keine | 00: OK 01: Fehler |

#### Motor ein- und ausschalten

Syntax:	'DM'<Optionen>

Beschreibung:	Das Kommando (DiagnoseMotor) mit der Option + und – schaltet den Motor ein bzw. aus.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Motorbetriebsart:

'+'		Motor einschalten

'-'		Motor ausschalten

Protokoll:	Auf die Kommandos DM+, DM- antwortet der BCL nicht.

#### Kenndaten vom Motorregler abfragen

Syntax:	'DMC?' [';T=<xxxx>']

Beschreibung:	Das Kommando fordert alle Kenndaten des Motorreglers an. Die Antwort überträgt die aktuelle Drehzahl, den fortlaufenden Mittelwert, den Min-Wert, den MAX-Wert, die aktuelle Stellgröße (PWM), die mittlere Stellgröße, die minimale Stellgröße und die maximale Stellgröße und den Sollwert.

Bei der Anforderung kann optional eine Wiederholzeit in Millisekunden angegeben werden. Die Daten werden dann zyklisch ohne erneute Anfrage selbständig ausgegeben.

Der zyklische Betrieb kann durch den erneuten Aufruf ohne Wiederholzeit beendet werden.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	optional:

'T=<xxxx>'	Abtastintervall für die Lasereigenschaften

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxxx> | Abtastintervall für die Lasereigenschaften | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0050 – 9999 ms |

Protokoll:	Auf das Kommando DMC? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DMC X=<aaaaa>; XA=<bbbbb>; XI=<ccccc>; XM=<ddddd>; Y=<eeeee>; YA=<fffff>; YI=<ggggg>; YM=<hhhhh>; w=<iiiii>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| X=<aaaaa> | Aktuelle-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 20000 (U/min) |
| XA=<bbbbb> | Durchschnittliche Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 20000 (U/min) |
| XI=<ccccc> | Minimale-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 20000 (U/min) |
| XM=<ddddd> | Maximale-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 20000 (U/min) |
| Y=<eeeee> | Stellgröße vom Motorregler (PWM-Wert) | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 65535 |
| YA=<fffff> | Mittlere Stellgröße vom Motorregler (PWM-Wert) | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 65535 |
| YI=<ggggg> | Minimale Stellgröße vom Motorregler (PWM-Wert) | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 65535 |
| YM=<hhhhh> | Maximale Stellgröße vom Motorregler (PWM-Wert) | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 65535 |
| w=<iiiii> | Sollwert-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 20000 (U/min) |

Die Daten sind durch Semikolon und ein Blank-Zeichen getrennt.

Beispiel:

#### Kenndaten vom Motoranlauf abfragen

Syntax:	'DMH?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert die zuletzt ermittelten Daten für den Motoranlauf an. Der Motortreiber misst und überwacht die Hochllaufzeit des Motors. Darüber hinaus ermittelt er die Stellsignalreserve und bewertet sie gegen einen Schwellwert.

Die Antwort überträgt die aktuelle Hochlaufzeit, den fortlaufenden Mittelwert, den Min-Wert, den MAX-Wert, die aktuelle Stellreserve und der Schwellwert für die Stellreserve.

Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum seit dem letztmaligen Geräteeinschalten.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DMH? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DMHX=<aaaaa>; HA=<bbbbb>; HI=<ccccc>; HM=<ddddd>; YR=<eeeee>; YL=<fff>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| HX=<aaaaa> | Aktuelle Hochlaufdauer vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 60000 (ms) |
| HA=<bbbbb> | Durchschnittliche Hochlauf-dauer vom Motor seit letztem Power on | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 60000 (ms) |
| HI=<ccccc> | Minimale-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 60000 (ms) |
| HM=<ddddd> | Maximale-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 60000 (ms) |
| YR=<eee> | Stellgrößenreserve vom Motorregler (PWM-Wert) | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 000 – 100 % |
| YL=<fff> | Schwellwert für die Stellgrößenreserve | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 000 – 100 % |

Die Daten sind durch Semikolon und ein Blank-Zeichen getrennt.

Beispiel:

#### Motordrehzahl abfragen

Syntax:	'DMS?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert die Motordrehzahl. Als Antwort sendet der BCL die aktuelle Drehzahl.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DMS? antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DMS=<xxxxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Xxxxx | Aktuelle-Drehzahl vom Motor | Dezimalzahl mit 5 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 00000 – 20000 (U/min) |

Im Fehlerfall antwortet der BCL mit dem Kommandos DS und dem zugehörigen Status (siehe Kommando DS).

Beispiel 1:	Im Bespiel beträgt die Einstellung für die Motordrehzahl 4500 U/min.

#### Scanrate abfragen

Syntax:	'DMR?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert die Scanrate des BCL an. Mit der Aufforderung berechnet der BCL aus der aktuellen Drehzahl und der hinterlegten Facettenanzahl die aktuelle Scanrate und sendet sie an den Host.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DMR? antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DMR=<xxxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxxx> | Aktuelle-Scanrate vom BCL | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 0000 – 2000 (Scan/Sekunde) |

Im Fehlerfall antwortet der BCL mit dem Kommandos DS und dem zugehörigen Status (siehe Kommando DS).

Beispiel 1:	Im Bespiel beträgt die Einstellung für die Scanrate 800 Scans/Sekunde.

#### Scanrate temporär setzen

Syntax:	'DMR='<Scanrate>

Beschreibung:	Das Kommando überträgt eine neue Scanrate an den BCL. Der BCL berechnet daraus eine neue Motordrehzahl, initialisiert den Motorregler neu und antwort mit der aktuellen Scanrate. Die Einstellung gilt nur temporär und geht nach einem Systemreset verloren.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DMR=<xxxx> antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DMR=<xxxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Xxxx | Aktuelle-Scanrate vom BCL | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 0000 – 2000 (Scan/Sekunde) |

Im Fehlerfall antwortet der BCL mit dem Kommandos DS und dem zugehörigen Status (siehe Kommando DS).

Beispiel 1:	Im Bespiel sendet der Host die neue Scanrate von 600 Scans / Sekunde.

### Diagnose der Empfangsstufe

#### Übersicht

Syntax:	'DA'<Optionen>

Beschreibung:	Die Kommandos (DiagnoseAmplifier) überprüfen die Eingangsstufe und steuern die Einstellung der Verstärkung.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Laserfunktion:

‚A?‘		Funktionsüberprüfung der Eingangsstufe

‚G?‘		Einstellung für Verstärkung (elektronisches Poti) anfordern

‚G=xxx‘	Einstellung für Verstärkung temporär setzen

Beispiel Fehlerfall:	Vom Host wird eine ungültiges Komando gesendet:

| Name | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | Rückgabestatus von der Kommandobearbeitung im BCL | keine | 00: OK 01: Fehler |

#### Funktionsprüfung der Eingangsstufe

Syntax:	'DAA?'

Beschreibung:	Das Kommando prüft die Funktion der Empfangsschaltung, indem sie ein Muster auf dem PIN-Element moduliert und das dekodierte Signal mit der Vorgabe vergleicht.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DAA? antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DAA=<x>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <X> | Status der Funktionsprüfung | 1 ASCII-Zeichen, | 0: OK 1: Fehler |

Beispiel 1:	Im Beispiel wurde ein erfolgreicher Test im BCL durchgeführt.

#### Einstellung der Verstärkung abfragen

Syntax:	'DAG?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert die Einstellung die Signalverstärkung ab. Als Antwort wird der Wert des elektrischen Potentiometers zurückgeliefert.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DAG? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DAG=<xxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxx> | Einstellung am elektrischen Potentiometer für die Signalverstärkung | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 000 – 127 (normiert) |

Beispiel 1:	Im Bespiel beträgt die Einstellung für die Laserleistung 56 Einheiten.

#### Einstellung der Verstärkung temporär setzen

Syntax:	'DAG=<xxx>'

Beschreibung:	Das Kommando setzt temporär die Einstellung für die Signalverstärkung. Als Antwort wird der eingestellte Wert des elektrischen Potentiometers zurückgeliefert. Der Wert wird durch einen Systemreset auf den internen QPF-Wert zurückgesetzt.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DAG=xxx antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DAG=<xxx>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Xxx | Einstellung am elektrischen Potentiometer für die Signalverstärkung | Dezimalzahl mit 3 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 000 – 127 (normiert) |

Beispiel 1:	Im Bespiel setzt die Einstellung für die Signalverstärkung auf 90 Einheiten.

### Datensynchronisation überprüfen

#### Übersicht

Syntax:	'DE'<Optionen>

Beschreibung:	Das Kommando (DiagnoseEos) fordert die Kenndaten der Datensynchronisation an.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Bearbeitungsfunktion:

‚?‘		Kenndaten der Datensynchronisation anfordern

#### Kenndaten der Datensynchronisation abfragen

Syntax:	'DE?' [';T=<xxxx>']

Beschreibung:	Das Kommando fordert alle Kenndaten des Datensynchronisation an. Mit dem Kommando startet der BCL eine interne Messfunktion, die das Zeitverhalten des EOS-Signals bestimmt. Zu diesem Zweck aktiviert der BCL den Laser für den Zeitraum von 100 Scans. Die Messfunktion berechnet, dann die Pulsbreite und Pausenbreite. Von beiden Messwerten wird der aktuelle, der mittlere, der Min- und der Max-Wert bestimmt. Nach der Berechnung werden die Daten an den Host übertragen.

Bei der Anforderung kann optional eine Wiederholzeit in Millisekunden angegeben werden. Die Daten werden dann zyklisch ohne erneute Anfrage selbständig ausgegeben.

Der zyklische Betrieb kann durch den erneuten Aufruf ohne Wiederholzeit beendet werden.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	optional:

'T=<xxxx>'	Abtastintervall für die Kenndaten

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxxx> | Abtastintervall für die Kenndaten der Datensynchronisation | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führende Nullen | 0050 – 9999 ms |

Protokoll:	Auf das Kommando DE? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DE H=<aaaa.a>; HA=<bbbb.b>; HI=<cccc.c>; HM=<dddd.d> ; L=<eeee.e> ; LA=<ffff.f>; LI=<gggg.g> ; LM=<hhhh.h>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| H=<aaaa.a> | Aktuelle Impulsdauer vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| HA=<bbbb.b> | Durchschnittliche Impulsdauer vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| HI=<cccc.c> | Minimale- Impulsdauer vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| HM=<dddd.d> | Maximale Impulsdauer vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| L=<eeee.e> | Aktuelle Impulspause vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen, eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| LA=<ffff.f> | Mittlere Impulspause vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| LI=<gggg.g> | Minimale Impulspause vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |
| LM=<hhhh.h> | Maximale Impulspause vom EOS-Signal | Dezimalzahl mit 6 ASCII-Zeichen, führenden Nullen , eine NKS | 0000.0 – 2000.0 (us) |

Die Daten sind durch Semikolon und ein Blank-Zeichen getrennt.

Beispiel:

### Diagnose Spannungsversorgung

#### Übersicht

Syntax:	'DP'<Optionen>

Beschreibung:	Die Kommandos (DiagnosePower) fordert die Kenndaten der Spannungsversorgung sowie der Referenzspannungen an.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Bearbeitungsfunktion:

‚V?‘		Eingangsspannung anfordern

‚R?‘		Referenzspannung anfordern

Fehlerfall:	Vom Host wird eine ungültige Option gesendet:

| Name | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | Rückgabestatus von der Kommandobearbeitung im BCL | keine | 00: OK 01: Fehler |

#### Diagnose Eingangsspannung

Syntax:	'DPV'

Beschreibung:	Das Kommando (Diagnose Power) fordert die gerade gemessene Eingangsspannung am BCL an. Dazu berechnet der BCL aus der hinterlegten Referenz die aktuelle Betriebsspannung.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DPV? antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DPV=<xx.x>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xx.x> | Berechnete Eingangsspannung | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen, eine Nachkommastelle | 00.0 – 30.0 V |

Beispiel 1:	Der Host fordert vom BCL die gemessene Eingangsspannung an.

Als Beispiel beträgt  die Eingangsspannung 24,3V

#### Diagnose der Referenzspannung

Syntax:	'DPR'

Beschreibung:	Das Kommando (Diagnose Power Reference) fordert die mit dem AD-Wandler gemessene Referenzspannung, den Korrekturwert sowie die berechnete Betriebsspannung an.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DPR? antwortet der BCL mit der Nachricht:

‘DPR=<xxxx>; C=<yyyy>; V=<zz.z>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xxxx> | Mit dem AD-Wandler gemessene Referenzspannung | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 0000 – 9999 Einheit: VCC/1023 |
| <Yyyy> | Korrekturwert für die absolute Bestimmung der AD-Referenzspannung | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen | 0000 – 9999 Einheit:5V/1023 |
| <zz.z> | Berechnete Betriebsspannung | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen 1 NKS | 00.0 – 30.0 V |

Beispiel 1:	Der Host fordert vom BCL die gemessene Eingangsspannung

Als Beispiel beträgt  die Eingangsspannung 24,3V

### Diagnose Geräteschnittstelle

#### Übersicht

Syntax:	'DI'<Optionen>

Beschreibung:	Die Kommandos (Diagnose Interface) fordert die Kenndaten zum digitalen Ein- bzw. Ausgang an.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Bearbeitungsfunktion:

‚I?‘		Signalpegel vom digitalen Eingang anfordern

‚F?‘		Funktion vom DIO prüfen

Fehlerfall:	Vom Host wird eine ungültige Option gesendet:

#### Signalpegel vom digitale Eingang anfordern

Syntax:	'DII?'

Beschreibung:	Das Kommando (Diagnose Interface Input) fordert die Signalzustände auf dem Steckerinterface an.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DII? antwortet der BCL mit der Nachricht:

"DIIP=<a>; IV=<bb.b> "

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <a> | Schalteingang 1, Steckerkontakt n, SWIN | 1 ASCII-Zeichen, | 0: LOW 1: High 9: nicht ver-fügbar |
| <bb.b> | Spannung am Schalteingang | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führende Nullen, 1 NKS | 00.0 – 30.0 |

Beispiel:	Der Host fordert die Signalpegel vom digitalen Eingang an.

#### Funktion vom digitale Ein- /Ausgang prüfen

Syntax:	'DIF?'

Beschreibung:	Das Kommando (Diagnose Interface InputFunction) prüft die Pegel vom DIO. Dazu muß am Port eine Spannung anliegen. Die Prüffunktion setzt die DIO-Funktion zunächst in den Eingangsmodus und setzt dann unterschiedliche Pegel am Schaltausgang. Die Funktion liest  für jeden Ausgangspegel die Eingangspegel ein und bewertet sie mit Hilfe von hinterlegten Schwellwerten. Wenn alle Prüfungen durchgeführt wurden sendet der BCL eine Nachricht mit dem Prüfstatus.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffsrechte:	Kundendienst (4)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommando DIF? antwortet der BCL mit der Nachricht:

"DIF=<aa> "

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <aa> | Prüfstatus für die DIO-Prüfung | 2 ASCII-Zeichen, | 00: OK 01: Fehler |

Beispiel:	Der Host prüft den DIO-Port vom BCL. Der BCL erkennt einen Fehler und liefert einen Fehlerstatus zurück.

### Sonstige Gerätediagnosen

#### Übersicht

Syntax:	'DU'<Optionen>

Beschreibung:	Die Kommandos (DiagnoseUnit) fordert die allgemeinen Gerätedaten, wie die Gerätetemperatur an.

Ungültige Kommandoparameter werden mit einer Statusnachricht beantwortet.

Parameter:	<Optionen>  Auswahl der Bearbeitungsfunktion:

‚T?‘		Gerätetemperatur anfordern

#### Gerätetemperatur  abfragen

Syntax:	'DUT?'

Beschreibung:	Das Kommando fordert die aktuelle Gerätetemperatur an.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Instandhaltung (2)

Parameter:	keine

Protokoll:	Auf das Kommandos DUT? antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‘DUT=<xx.x>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Xx.x> | Aktuelle Lasertemperatur | Dezimalzahl mit 4 ASCII-Zeichen, führenden Nullen und einer Nachkommastelle | 00.0 – 99.9 °C |

Beispiel 1:	Der Host fordert vom BCL die Lasertemperatur an.

Im Bespiel beträgt die Lasertemperatur 35.7 °C.

### Diagnosestatus

Syntax:	'DS'<Quittungsstatus>

Beschreibung:	Das Kommando (DiagnoseStatus) dient als Quittierungsnachricht an den Host. Das Kommando enthält 0 für eine gültige und 1 für eine ungültige Diagnosenachricht.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Parameter:	<Quittungsstatus>  Statusnummer der Quittierung:

| Wertebereich: |  |
| --- | --- |
| 00 | gültige Bearbeitung |
| 01 | ungültige Diagnosenachricht |

Protokoll:	Das Kommando kann vom BCL nicht empfangen werden. Es dient als Statusrückmeldung vom BCL. (siehe Fehlerfall bei Kommando DMS).

## User-Boot-Kommandos

Der BCL besitzt für den Softwarewechsel ein Boot-Programm, mit dem der Anwender ohne zusätzliche Hardware-Verschaltung über die serielle Schnittstelle eine neue Firmware laden kann. Das Programm arbeitet unabhängig von der Applikation in einem speziellen Speicherbereich. Der Anwender kann über die Userboot-Kommandos zwischen den Programmen wechseln.

Die Vorgehensweise beim Firmware-Tausch ist nicht Bestandteil dieser Beschreibung. Im folgenden Kapitel wird nur der Aufruf beschrieben.

- UI		Userboot-Programm aufrufen

- UQ	Userboot-Programm verlassen

### Userboot-Programm aufrufen

Syntax:		 'UI<Bootquelle>'							(User-Boot-Init)

Beschreibung:	Das Kommando dient zur Aktivierung des Bootsystems. Mit Hilfe des Parameters

Bootquelle kann dem BCL mitgeteilt werden, mit welcher Baudrateneinstellung der Bootprogramm-Kernel gestartet wird.

Kommunikationsmodus:	Service

Zugriffserlaubnis:	Projektleiter (3)

Parameter:		<Bootquelle>

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| < Bootquelle > | Boot-Programm wird aus dem internen Flash geladen. Anschließend wird mit dem Parameter die Baudrate vom Standard-Framimg-Protokoll ausgewählt. | Dezimalzahl mit 1 ASCII-Zeichen | ‚0‘: Standard Leuze (9600 Baud) ‚1‘: Baudrate der Applikations-Software ‚2‘-‚9‘: reserviert |

Protokoll:	Auf das Kommandos UI antwortet der BCL mit folgender Nachricht:

‚US<Status><Protokollart>‘

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Status> | Status des UI Kommandos Auf jedes Kommando erhält der Host das Kommando US mit einem Status. Ist der Status 0, folgt die Protokollart mit der der BCL das Bootsystem aufrufen will. Ist der Status ungleich 0, d.h. ist ein Kommandofehler aufgetreten, folgt keine Protokollart. | Dezimalzahl mit 1 ASCII-Zeichen | 0: Kommando OK 1: Ungültiges Kommando 2: Prüfsummenfehler |
| <Protokollart> | Decoder verwendet den internen Bootkernel | Dezimalzahl mit 1 ASCII-Zeichen | ‚0‘: festem standard Framing Protokoll ‚1‘: Baudrate der Applikation-SW |

Beispiel:	Benutzer will das interne Bootsystem des BCL mit Standard Framing Protokoll nutzen.

In diesem Beispiel antwortet der BCL mit einer positiven Quittierung. D.h. er hat den neuen Betriebszustand angenommen und arbeitet mit dem Standard Framing Protokoll wie im Service-Mode.

### Userboot-Programm verlassen

Syntax:	'UQ'								( User-Boot-Quit )

Beschreibung:	Das Kommando beendet das Boot-Programm und versucht die Decodersoftware zu starten. Wird als Rückantwort US0 zurückgeliefert, dann war der Prüfsummenvergleich der Decodersoftware korrekt und die Decodersoftware wird automatisch gestartet. Wird jedoch als Rückantwort US3 zurückgeliefert wurde ein Prüfsummenfehler im FLASH erkannt, und die Bootsoftware ist weiterhin aktiv. Nun kann erneut versucht werden den BCL zu Booten. Die eingestellte Baudrate mit Datenformat bleibt erhalten.

Anmerkung:

Wenn nach dem vollständigen Booten die Spannungsversorgung unterbrochen wird, dann wird die Decodersoftware ganz normal gestartet und das Startzeichen wird übertragen, es ist kein UQ Kommando nötig um den Bootvorgang abzuschließen.

Kommunikationsmodus:	Userboot

Zugriffserlaubnis:	Projektleiter (3)

Parameter:	keine

Quittung:		‘US‘ <Status>

| Name | Beschreibung | Darstellung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| <Status> | Status des UQ Kommandos | Dezimalzahl mit 1 ASCII-Zeichen | ‚0‘: Kommando OK ‚1‘: Ungültiges Kommando ‚2‘: Prüfsummenfehler im Kommando ‚3‘: Prüfsummenfehler in der Decoder-SW ‚4‘: Prüfsummenfehler im Bootprogramm |

Bei einem Prüfsummenfehler im Bootprogramm Gerät nicht ausschalten, da sonst die Boot Funktionen, die im RAM noch vollständig funktionsfähig vorhanden sind, gelöscht werden. Den Programmier Vorgang für das Bootprogramm erneut anstarten bis eine fehler- freie Programmierung erfolgt ist

Beispiel 1:	Benutzer will den Bootvorgang beenden, die Decodersoftware wurde korrekt

programmiert.

In diesem Beispiel war der Prüfsummenvergleich der Decodersoftware korrekt, der BCL antwortet mit einer positiven Quittierung

Beispiel 2:	Benutzer will den Bootvorgang mit UQ beenden, die Decodersoftware wurde nicht vollständig gebootet.

# Programmierbare Online-Kommandos

Der BCL verfügt über 3 Kommandos, deren Bezeichnung, nicht aber die Funktionalität verändert werden kann. Die Bezeichner sind in den Parametersätzen abgelegt und mit einem Initwert voreingestellt. Im Unterschied zu den restlichen Kommandos darf der Bezeichner nur ein Byte lang sein. Bei der Programmierung der Kommandos sollte darauf geachtet werden, dass möglichst nur druckbare Zeichen verwendet werden, da sonst zum Übertragungsverhalten mit einem HOST keine Aussage gemacht werden kann.

Die programmierbaren Kommandos haben folgende Funktionen:

	'+'	Aktivierung des Sensoreingangs 1

	'-'		Deaktivierung des Sensoreingangs 1

	'?'	Abfrage ob im BCL ein Datensatz zur Übertragung bereit liegt

## Aktivierung der Decodierung

Syntax:	'+'	(Initialisierungwert)

Beschreibung:	Das Kommando dient zur Aktivierung der Decodierung.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

## Deaktivierung der Decodierung

Syntax:	'-'	(Initialisierungwert)

Beschreibung:	Das Kommando dient zur Deaktivierung der Decodierung.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

## Abfrage ob im BCL ein Datensatz zur Übertragung bereit liegt

Syntax:	'?'	(Initialisierungwert)

Beschreibung:	Das Kommando dient zur Abfrage der letzten Nachricht. Im Polling-Modus wird mit dem Kommando die nächste Nachricht abgeholt. Sind bereits alle Antworten abgeholt worden, dann wird die letzte Nachricht wiederholt. Beim normalen Betrieb antwortet der BCL immer mit der letzen Nachricht.

Das Kommandozeichen ist im Parametersatz unter dem Namen {cmd_output_polling_char } abgelegt.

Kommunikationsmodus:	Service und Host

Zugriffsrechte:	Bediener (1)

Parameter:	keine

Protokoll:	nzd.

# Blockcheck-Prüfungen

Die Parameterdaten bilden die zentrale Datenstruktur im BCL . Um eine fehlerfrei Arbeitsweise zu gewährleisten, muss die Übertragung der Parameter zusätzlich überwacht werden. Zu diesem Zweck kann von den Nachrichtendaten ein Blockcheck-Wert ermittelt und übertragen werden.

Bei Protokollen mit Blockcheck-Prüfung erfolgt die Generierung bzw. die Prüfung auf der Ebene der Protokollauswertung. Darüber liegende Schichten werten die Prüfsumme nicht mehr aus.

Bei Protokollen ohne BCC-Auswertung würde die Übertragung der Parameter ohne Kontrolle stattfinden. Um  diese Datenunsicherheit zu vermeiden, wird auf der Funktionsebene für das Kommando Parameter übertragen optional eine zusätzliche Prüfsummen-Berechnung angeboten.

Der BCL initialisiert sich je nach Betriebsart auf unterschiedliche Schnittstellentypen und Protokolle.

Beim Einschalten des Gerätes werden dem BCL die Hardware-Schnittstellen und die Hardware-Adresse mitgeteilt.

Erkennt der BCL die Host-Schnittstelle RS485 und eine Adresse ungleich 0, dann wird ein Framing-Protokoll mit BCC-Prüfung initialisiert. Die Installation in einem MultiNet-Verbund erkennt der BCL automatisch und schaltet dann die BCC-Prüfung wieder aus.

In allen anderen Fällen wird das Gerät ohne BCC-Prüfung gestartet. Diese Unterscheidung ist erforderlich, um einerseits kompatibel mit dem Vorgänger Modell DD70 zu sein und anderseits eine einfache Handhabung zu gewährleisten.

Berechnung der Blockcheck-Prüfsumme im Protokoll

Berechnung der Blockcheck-Prüfsumme bei der Funktion Parameter übertragen

Die Berechnung der Blockcheck-Prüfung bei der Funktion Parameter übertragen ist vom Kommando-Parameter BCC-D-Typ abhängig. Wenn dieser Typ eine Auswertung erfordert, dann wird das letzte Datenbyte als BCC-Prüfsumme interpretiert.

Das unten aufgeführte Schaubild enthält sowohl die Prüfsumme des Protokolls, als auch die der Funktion Parameter übertragen. Diese Konstellation dient nur zur Verdeutlichung der Prüfsummen, ansonsten scheint sie wenig sinnvoll, da die Prüfsummenberechnung zweimal erfolgen würde.